电力测功机软件升级改造

改造技术方案

1  项目名称

电力测功机软件升级及改造  一套

2  技术要求

2.1 测功机硬件改造

2.1.1 增加端口或由其它不常用端口改为blowby测试端口；

2.1.2 增加端口或由其它不常用端口改为排放测试端口；

2.1.3 增加端口或由其它不常用端口改为λ测试端口；

2.1.4 对油门执行器进行改造，增加不间断电源，以实现油门执行器在急停、停电、测功机异常失控时能自动归零；

2.1.5 在控制间控制柜或操作台位置，增加声光报警器，对发动机转速、各种温度、各种压力等异常时提供声音报警。

2.1.6 根据参数界面显示需要，每台测功机增加1个显示器，以便扩展参数显示界面，显示器数量15套，显示器大小为24寸。

2.1.7 涉及硬件改造的电力测功机数量共为15套。

2.2 测功机控制软件升级改造

2.2.1  测试界面上增加5个排放参数（CO\HC\NO\CO2\O2\λ）、1个λ参数、1个blowby漏气量参数、1个风速参数的实时显示，并且测试时数据与其它参数数据一起，在测试时间内计算采集数据的平均值并保存在原始记录中；在保存的原始数据记录中，可根据需要自行选取相关参数进行打印和EXCEL表格导出。

2.2.2 在测试界面的曲线图中增加油耗量曲线显示，改造升级后的系统中对比曲线图包含功率、扭矩、油耗率、油耗量四个参数实时显示。

2.2.3 要求能选择任意实测的参数，实现曲线的绘制，并可导出并打印曲线。曲线图可根据需求同时选择至少4路参数为纵坐标，每路参数可自行选择（包括全部温度、全部压力、油耗量等），横坐标为曲轴转速；

2.2.4 报警与停车功能：在软件中增加发动机转速、各种温度、各种压力、λ、blowby的报警设置和停车设置。

2.2.4.1 软件可根据试验需求自由选择测试参数，同时可自由设置该参数报警的上限与下限值，及停车的上限与下限值，当该测试参数所测数据达到报警设定值时声光报警器报警，达到停车设定值时油门自动回零、发动机自动停车、系统自动关闭测功机并声光报警器报警；

2.2.4.2 可设置报警参数通道不少于31路，其中包含功率、扭矩、转速，及其他温度、压力测试通道；

2.2.5 升级黑匣子功能，要求测功机软件在运行过程中，自动对测试界面显示的实时参数值进行自动采集保存，数据自动采集频次1秒1次，保存时间大于120小时，超过保存时间后数据自行覆盖

2.2.6 增加压力测试通道参数设置中，采集频率的设置及参数单位的选择。

2.2.6.1 要求增加压力通道设置中，压力采集频率的选择，可以分为实时的显示采集及10 Hz采集频率两种选择，同时在同一工况点采集10次进气压力、排气压力、曲轴箱压力时能保证测试值的稳定性 。

2.2.6.2、要求增加压力通道设置中，压力参数单位的选择，参数单位可以在pa、kpa、bar中切换，精度显示要求2位小数；

3  验收

3.1 验收内容主要包括按技术协议内容检查供货范围，以及在甲方测功机设备上，升级改造后的软件运行功能满足技术协议要求。

3.2 验收结果后由双方签字确认。与技术协议有偏离的地方，双方签订整改备忘录并确定所有未尽事宜的整改计划表，乙方将根据这个计划表整改遗留问题。整改工作完成，整改结果需获得甲方认可。

4 售后服务

项目验收结束后，为保证软件升级改造后使用的稳定性，乙方免费需提供一年的质保服务。

未尽事宜，双方友好协商。